动态血压监测仪技术参数

1.测量方法：阶梯放气示波法

2.血压测量范围：0-300 mmHg

3.心率范围：30-250 bpm

4.准确性：血压测量准确性最大误差应为±2mmHg，脉率测量准确性应为±2bpm或脉率的±2%取大值。

5.压力测量分辨率：1mmHg；脉率测量分辨率：1bpm；

6.可测量并记录≥250条数据

7.取样周期：多个独立可程序化周期，5，10， 20，30， 60，90、120min

8.工作环境：温度：5℃～40℃；相对湿度：10%～95%；大气压力：70KPa～106Kpa。

9.储存条件：温度为-20℃-+55℃；相对湿度不大于95%；大气压力：70KPa～106KPa；

10.数据连接：USB 数据线

11.可设定儿科阈值，能够测量儿童血压。

12.黑屏选项：可设置监测仪为黑屏状态。
13.液晶屏同屏显示收缩压、舒张压和心率。处于工作状态时记录盒显示时间与光点

14.电池剩余电量直接显示。

15.分析软件提供数据表图、趋势图、血压数据统计图表、柱状图、圆饼图，每小时平均血压，血压速率乘积以及收缩压和舒张压，心率相关图（离散图），统计计算血压平滑指数，晨峰系数，血压变异系数，动脉硬化指数，显示在报告中。

16.提供脉搏波功能：同步提供每次血压测量数据的脉搏波波形，并可以通过同步的脉搏波波形对血压数据进行判断，校正。

17.软件具有高血压一键检索功能。

18.支持血压比较分析功能。

19.具备智能诊断功能，自动生成诊断结论，符合高血压指南诊断标准。

20.质保期≥1年。
20.需要和院内（纳龙）系统无缝衔接，接口费用包含在投标报价中，具体费用请与纳龙系统负责人联系（程工：13865908049）。
电解倒睫器技术参数

1、适用范围: 本产品适用于倒睫患者的电解治疗。

2、设备电源输入：220V  50Hz，功率≥6VA

3、阴、阳极电压：6V± 0.3V

4、电流输出： ＞ 500mA

5、轻触开关型手柄（防腐、防水）

6、在负载电阻为250Ω时负载调整率：< 1%

7、可携带式设备

8、阳极板表面电阻应 < 120Ω

9、治疗头可更换（可一次性使用）

10.质保期≥1年
	医用灰阶显示器参数

	1
	基本参数
	屏幕尺寸≧ 21英寸，屏幕分辨率 竖屏≥2048*1536；横屏≥1536*2048，需支持横竖屏转换，屏幕可旋转自适应，不用软件调整。

	2
	最大亮度
	≧ 2000cd/m2

	3
	校正亮度
	恒定于500 cd/m2

	4
	对比度
	≧1500:1 

	5
	响应时间
	≤14ms

	6
	输入接口
	DVI-D，DP 

	7
	显卡
	配备同品牌医用专业双头显卡

	8
	医疗级电源
	配备医疗认证的的电源供电，并提供具体型号及用户手册证明。

	9
	ULT屏幕亮度均匀
	配置ULT亮度均一技术，使整个屏幕从中心到四角各个位置显示均匀一致，提高图像显示的准确度。

	10
	前置校准传感器
	前置一体化高精度传感器，可定时自动检测并实时进行DICOM校准

	11
	环境光补偿
	配置环境光补偿，可一键选择CR/DR/ MAMMO、CT/MR/NM、办公室、临床观察室、急救室、手术室不同工作环境，显示器会根据不同阅片环境光线自动调整。

	12
	辅屏亮度自动调节
	在多显示器浏览时，工作主屏亮度不变，辅屏亮度自动降低，无需手动调整，从而减少由辅屏带来的光线干扰

	13
	聚光灯功能
	在阅片时针对某一区域可放大，形成一个高对比度、高亮度的观察区域，此区域符合DICOM标准，满足医生对微小病灶的精细观察

	14
	智能化光标
	光标需在不同分辨率显示器间的任意位置自由移动切换和定位

	15
	DICOM校准
	具备同公司版权质控软件，具备在线和本地实时DICOM输出测量及自动校准

	16
	医用QA管理
	通过DICOM校准软件配置和分配策略，确保显示器可符合最新的国际通用医疗显示器QA标准

	17
	提供不可更改文本工作报告
	可根据用户要求定期出具不可更改文本的工作状态报告，作为质量管理、设备管理的参考，并可作为医疗纠纷中被采信的举证文件

	18
	故障自动排除
	可通过监控设备对故障终端进行故障诊断、故障报告及自动排除，以确保使用过程均符合医疗标准要求

	19
	售后服务
	需提供不低于五年质保，包含45000小时背光保修

	20
	节能环保
	通过中国节能认证证书，具备中国能效标识，需提供认证证书复印件

	21
	认证
	通过中国CCC强制安全认证，提供认证证书复印件；

通过产品安全CB认证，提供认证证书复印件。


