电动综合手术台参数要求：

技术参数：

1.通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰。

2.该手术台台面最低700mm，最高1000mm，升降行程≥300mm。

3.整机台面长度≥2010mm，宽度≥500mm。

4.手术台配备内置腰桥，腰桥升距110mm。

5.腿板为分腿式设计，外展≥180°，下折≥90 °。

6.手术台承重≥200kg。

7.手术台升降罩筒、底座罩壳、导轨及配件等皆为不锈钢材料。

8.整个台面可进行前、后平移，距离≥400mm。

9.手术台头板上折≥50°，下折≥90°；

10.背板上折≥75°，下折≥10°；台面台面左右倾≥20°，前倾≥25°，后倾≥20°。

11.台面需采用医用高透光材料。

12.床垫要求海绵垫，厚度≥60mm，具有抗静电及减压作用。

13.手术台配有高性能充电电池，单次充电可满足≥50次手术需要。支持市电与充电电池分别供电，互不影响。

14.整台设备遵循人体工学原理设计，全部采用低压直流电机驱动，电动电机驱动系统，要求整机噪声低。

15.电动控制升降，左右倾，前后倾，背板上下折，台面纵向平移。

16.带有脚踏对角刹车系统，刹车位于脚部一侧，机械设计为左右活动脚  踏式，一旦锁定，床台不会出现位置的改变，四点式落地模式。

17.需配置静音脚轮。

18.配置清单：

床体	1台

床垫	1套

搁臂架	2个

腿托	2只

肩托	1副

腰托	1副

麻醉屏架	1副

手控制器	1个

电源线	1个

蓄电池	1套

方滑块	7个

圆滑块	2个

双头LED手术无影灯参数要求：

1.灯体圆形，母灯≥700mm，子灯≥500mm，安装方式为吊装。灯头需采用超薄设计，最厚处≤98mm。

2.母灯、子灯中心照度调节区间均为：40000-160000Lux。

3.母灯、子灯色温调节区间均为：3000-5000K。

4.投标产品需配备多功能照度、色温调节系统：支持1%-100%无极调节。

5.光柱深度≥1300mm。

6.需采用优质LED发光芯片，芯片使用寿命高达8万小时以上。

7.设备需通过EMC电磁兼容测试，确保内部信息化系统弱线路不受电磁信号干扰

8.光学灯杯需采用圆锥体多棱镜光散技术（非其他异型结构），显色指数≥98%±1%。

9.调光系统需采用按键式控制器、液晶界面显示。

10.需具备≥5种快捷模式：深部照射模式、背景模式、浅表模式、深腔模式、正常模式等。

11.需配备可单独开关的R9红光（灯组数量≥6颗），用于提高R9显色指数。

12.需配备可单独开关的R11绿光（灯组数量≥6颗），用于提供绿色环境照明。

13.术者头部温升要求≤1℃。

14.可通过灯头中心消毒手柄旋转调节光斑大小和聚光效果，光斑直径160-310mm。

15.整套灯臂采用不低于十个可旋转关节联动结构，且满足至少6个关节可无极不限位旋转（非无极旋转关节可满足340°旋转）。

16.灯头内部需采用符合无影光学的弧形设计，双灯头内置分区模块≥28个、总发光芯片数量≥140颗。

17.光电路采用CPU控制，光区亮度及色温调节时均匀递增或递减，并具有掉电记忆功能。

18.控制系统需具备照度、色温稳定系统：色温调节时照度不变；照度调节时色温不变。